Утвержден

АУТП.414122.006 Д1-3.3-ЛУ

ПЛОТНОМЕР “ПЛОТ-3”

Протокол информационного обмена

Версия 3.3

АУТП.414122.006-Д1-3.3

2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1	Подключение  ПЛОТ-3  к управляющему устройству	3

1.2	Параметры канала последовательного обмена	4

1.3	Описание пакета символов в сообщении	4

1.4	Коды команд, использованные в настоящем протоколе	5

2	РАБОТА ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ	6

3	ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ	7

3.1	Краткое описание режима	7

3.2	Перечень разрешенных команд	7

3.3	Команда “Запрос плотности”	7

3.4	Команда “выйти из режима измерения плотности“	8

4	ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ	8

4.1	Краткое описание режима	8

4.2	Перечень разрешенных команд	9

4.3	Команда “выйти из режима измерения плотности”	9

4.4	Команда “проверить работу отдельных узлов ПЛОТ-3”	9

4.5	Команда “перейти в режим программирования ППЗУ”	10

4.6	Команда “перейти в режим чтения из ППЗУ”	11

4.7	Команда “перейти в режим измерения длительностей”	12

4.8	Команда “запрос плотности”	13

Приложение А Формат чисел с плавающей запятой типа TFLOAT	14

Приложение Б Значения установленных битов кода текущего состояния	15

Приложение В  Структура информационных пакетов	16

Приложение Г  Схемы электрических соединений	18

ВВЕДЕНИЕ

Версия 3.3 протокола обмена описывает процесс последовательного обмена информацией между управляющим устройством (далее по тексту- ЭВМ) и плотномерами ПЛОТ-3 АУТП.414122.006 ТУ (далее по тексту - ПЛОТ-3) при работе в составе автоматизированных систем учета и хранения чистых однородных жидкостей на потоке в продуктопроводах и в резервуарах на складах хранения.

Протокол обмена предназначен для дистанционного чтения из ПЛОТ-3 измеренных значений плотности, температуры и кинематической вязкости контролируемой жидкости, а также для дистанционного изменения режимов работы плотномера ПЛОТ-3.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Подключение  ПЛОТ-3  к управляющему устройству

### Подключение ПЛОТ-3 с интерфейсом "токовая петля"

Для обеспечения требования взрывозащиты плотномера подключение ПЛОТ-3 
исполнения "P" к ЭВМ осуществляется по четырем проводам через барьер искрозащитный 
БАСТИОН АУТП.468243.001 ТУ и через устройство сопряжения интерфейсов ИРПС и RS - 232 (с помощью адаптеров АД-1, АД-2 или АД-4М).

Варианты электрических схем подключения ПЛОТ-3 исполнения "P" приведены на рисунках Г.1 и Г.2 Приложения Г.

Физический обмен между ПЛОТ-3 и барьером искрозащитным осуществляется по интерфейсу “токовая петля” (ИРПС), длина линии связи при этом не должна превышать 2000 м. Обмен информацией между барьером искрозащитным и устройством сопряжения ИРПС – RS - 232 осуществляется по интерфейсу “токовая петля”. Обмен между устройством сопряжения и ЭВМ осуществляется по интерфейсу “Стык С2”(RS - 232).

### Подключение ПЛОТ-3 с интерфейсом RS - 485

Для обеспечения требования взрывозащиты плотномера подключение ПЛОТ-3 
исполнения "R" к ЭВМ осуществляется по четырем проводам через барьер искрозащитный БАСТИОH-4  АУТП.468243.006 ТУ (длина линии связи не более 2000 м) и через устройство сопряжения интерфейсов RS – 485 / RS - 232.

Варианты электрических схем подключения ПЛОТ-3 исполнения "R" приведены на рисунках Г.3 и Г.4 Приложения Г.

## Параметры канала последовательного обмена

1.2.1  Скорость последовательного обмена в информационной сети должна быть 
фиксирована,  в ПЛОТ-3 не предусмотрено ее изменение при инициализации.

Прием и выдача байта данных начинается с младшего разряда и заканчивается 
старшим разрядом байта.

1.2.2  Стандартная версия протокола обмена предусматривает работу на скорости 2400 бит/с. Формат посылки - 11 бит: старт-бит (ноль), 8 бит данных, два стоп-бита 
(единица),  контроль по четности отсутствует.

1.2.3  Параметры нестандартных версий приведены в описании соответствующих 
протоколов (например, версия Д1-06 предусматривает работу на скорости 9600 бит/с, формат посылки - 10 бит: старт-бит, 8 бит данных, стоп-бит, контроль по четности отсутствует).

## Описание пакета символов в сообщении

### Сетевой адрес ПЛОТ-3

Обмен осуществляется всегда по инициативе ЭВМ. ПЛОТ-3 является ведомым устройством. Восьмиразрядный адрес ПЛОТ-3 как оконечного устройства хранится в электрически перепрограммируемой памяти ПЛОТ-3 (далее по тексту - ППЗУ). Сетевой адрес может иметь значение от 0 до 254 (от 00h до 0FEh в шестнадцатеричной системе счисления).

Примечание - Адрес обращения 255 (0FFh) зарезервирован для технологического 
обращения к любому отдельно подключенному ПЛОТ-3, например, при начальной записи коэффициентов в ППЗУ.

### Типы посылок

а) Команда - передается от ЭВМ к ПЛОТ-3; каждая процедура обмена начинается с передачи соответствующей команды;

б) Ответ - передается от вызванного ПЛОТ-3 к ЭВМ, подтверждая прием адресованной ему команды.  Байты ответного сообщения из ПЛОТ-3 идут непрерывным потоком.

Интервалы между байтами принимаемой команды на входе ПЛОТ-3 могут быть 
до 0,5 с. Если интервал больше, программа ПЛОТ-3 заканчивает прием команды.

### Структура посылок

#### Команда должна состоять из трех или восьми байтов:

а) трехбайтовая команда содержит адрес обращения, код команды и байт данных;

б) восьмибайтовая команда: адрес обращения, код команды,  4 байта с новым значением коэффициента, 2 байта контрольной суммы переданных байтов (ЦИК).

#### Ответ может состоять из трех, восьми, семнадцати или двадцати байтов:

а) трехбайтовый ответ: сетевой адрес ПЛОТ-3, код ответа и байт данных;

б) восьмибайтовый ответ: адрес ПЛОТ-3, код ответа, 4 байта со значением прочитанного из ППЗУ коэффициента, 2 байта контрольной суммы ответа (ЦИК);

в) семнадцатибайтовый ответ: адрес ПЛОТ-3, код ответа, байт кода текущего состояния ПЛОТ-3, 4 байта значения плотности, 4 байта значения температуры, 4 байта значения вязкости, 2 байта контрольной суммы (ЦИК);

г) двадцатибайтовый ответ: адрес ПЛОТ-3, код ответа, 4 байта значения длительности сигнала Tau1, четыре байта -  Tau2, 4 байта - TauRt, 4 байта - TauRctrl, 2 байта ЦИК.

Примечания.

1 Третий байт в посылках вида 1.3.3.1 (а) и 1.3.3.2 (а), если его значение не описано по тексту, должен быть нулевым.

2 Значения четырехбайтовых чисел в посылках вида 1.3.3.1 (б) и 1.3.3.2 представлены в формате чисел с плавающей запятой типа TFLOAT. Подробное описание формата приведено в приложении А.

3 Два байта контрольной суммы ЦИК содержат значение, полученное методом контрольного суммирования всех переданных байтов сообщения с двухбайтовым циклическим избыточным кодом (ЦИК). Алгоритм вычисления ЦИК соответствует вычислению "Cyclical Redundancy Check" над содержимым сообщения в стандартном протоколе MODBUS RTU.

Стандартная процедура вычисления ЦИК поставляется по запросу разработчика АСУ ТП на языке программирования Паскаль или на языке Си.

## Коды команд, использованные в настоящем протоколе

| Код | Наименование команды | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 90h | Выйти из режима измерения плотности | 1) Для перехода в технологический режим; 2) Для проверки связи |
| 91h | Проверить работу отдельных узлов ПЛОТ-3 | Для проведения контрольного тестирования отдельных узлов ПЛОТ-3 |
| 93h | Запрос измеренных длительностей | Для запроса измеренных значений в режиме измерения длительностей |
| 94h | Перейти в режим программирования | При записи паспортных значений коэффициентов и констант в ППЗУ ПЛОТ-3 |
| 95h | Записать в ППЗУ значение следующего коэффициента | Записать в ППЗУ значение следующего по порядку коэффициента при программировании |
| 96h | Прочитать значение очередного коэффициента из ППЗУ | 1) Для перехода в режим чтения коэффициентов из ППЗУ после режима программирования 2) Для чтения очередного коэффициента |
| 98h | Запрос плотности | 1) Для чтения измеренных значений плотности 2) Для перехода в режим измерения плотности из технологических режимов ("команда спасения") |
| 99h | Перейти в режим измерения длительностей | Для перехода в режим измерения длительностей |

Примечание - Использование каждой команды зависит от режима работы, в котором находится ПЛОТ-3, и описано ниже по тексту.

# РАБОТА ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

2.1  Микропроцессор ПЛОТ-3 после включения питания или автоматического сброса по входу RST от сторожевого таймера (выдающего импульс сброса через 1 - 2 с после зависания программы) должен автоматически выйти в начало программы и выполнить начальные установки, после чего должен выполнить контрольное тестирование отдельных узлов ПЛОТ-3. При этом на встроенном индикаторе ПЛОТ-3М-И должно высветиться сообщение "ControL.". Результат проверки записывается в ячейку ОЗУ, хранящую код текущего 
состояния ПЛОТ-3.

ПЛОТ-3 во время прохождения контроля не может принимать команды в течение 
6 - 7 секунд, поэтому ответ на запрос в это время не возвращается.

2.2  При ненулевом коде текущего состояния ПЛОТ-3 должен перейти в технологический режим – режим ожидания запроса от ЭВМ. При этом никаких измерений и вычислений ПЛОТ-3 не производит.  На индикаторе  ПЛОТ-3М-И  при этом  должно высветиться сообщение вида "Err-xxxx", где xxxx – четыре младших разряда битовой карты отказа, значения которых соответствует таблице Б.2 приложения Б.

2.3  При нулевом коде текущего состояния ПЛОТ-3 должен перейти к выполнению п. 3 (в режим измерения плотности).

# ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

## Краткое описание режима

Режим измерения плотности является основным режимом работы ПЛОТ-3.

Через 10 – 20 с после включения режима измерения схема возбуждения колебаний чувствительного элемента должна выйти на рабочий режим. В течение этого времени ПЛОТ-3 на запрос измеренных значений должен отвечать с кодом 240 (F0h), сообщая, что команда была воспринята, но данные не готовы. На индикаторе ПЛОТ-3М-И  при этом должно высвечиваться сообщение “-SEtUP-”.

После выхода схемы возбуждения на режим заполненный жидкостью ПЛОТ-3 начинает повторять измерительные циклы, выполняя в течение (1,2 – 2,4) с очередное измерение плотности, вязкости и температуры контролируемой жидкости, каждый раз обновляя результаты текущего измерения у себя в ОЗУ. При этом если измеренное значение вязкости 
меньше нуля, то вязкость принимается равной нулю.

На индикаторе ПЛОТ-3М-И при этом высвечиваются последовательно сменяя друг друга на время, определяемое коэффициентом из ППЗУ, измеренные значения температуры, плотности и вязкости. Нулевое значение вязкости на индикатор не выводится.

## Перечень разрешенных команд

ПЛОТ-3  в режиме измерения плотности по прерываниям от последовательного порта, используя программный счетчик числа принятых байтов, может принимать от ЭВМ две
команды в формате 1.3.3.1 (а):

1) запрос плотности (код команды 152 (98h));

2) выйти из режима измерения плотности (код команды 144 (90h)).

## Команда “Запрос плотности”

3.3.1 Команда (98h) используется для дистанционного чтения из ПЛОТ-3 измеренных значений плотности, температуры и кинематической вязкости контролируемой жидкости.

Примечание - Может использоваться для синхронизации работы программы верхнего уровня и программы ПЛОТ-3 в нештатных ситуациях как команда для перевода ПЛОТ-3 в режим измерения плотности из технологического режима работы (подробнее см. описание команды “98h” в  п.п.  4.5.6, 4.6.6, 4.7.6  и  4.8).

3.3.2 ПЛОТ-3  после распознавания адресованной ему команды “98h” должен прочитать из своего ОЗУ признак готовности данных к выводу.

3.3.3 Если данные к выводу не готовы (нет измеренных данных во время начальной технологической паузы на 10 - 20 с), ПЛОТ-3 должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а), содержащее код ответа 240 (F0h - данные не готовы к передаче) и байт данных, соответствующий значению кода текущего состояния ПЛОТ-3, после чего выйти из подпрограммы прерывания и продолжить работу в режиме измерения плотности.

3.3.4 При готовности данных к выводу, ПЛОТ-3 должен передать на ЭВМ информационный пакет из 17 байтов формата 1.3.3.2 (в) и вернуться к продолжению работы в режиме измерения плотности. Если команда пришла в момент смены информации в буфере передатчика, без задержки ответа передаются данные предыдущего измерения из резервного буфера. Состав передаваемого пакета описан в таблице В.1 приложении В.

Примечание - При нарушении синхронизации работы программ в нештатной ситуации ЭВМ может получить в ответ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а), содержащее код ответа 240 (F0h - данные не готовы к передаче) и байт данных, соответствующий значению кода текущего состояния ПЛОТ-3. Значения установленных битов кода состояния должны соответствовать приведенным в таблице Б.2 приложения Б.

## Команда “выйти из режима измерения плотности“

ПЛОТ-3 сразу после приема адресованной ему команды “90h” должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а) с кодом ответа 144 (90h). ПЛОТ-3 должен запомнить признак выхода: “прошла команда 90h” и выйти из программы обработки прерывания на продолжение цикла, а после обнаружения признака выхода (через 0,1 - 1,9 с после его установки), выйти из режима циклического измерения плотности и перейти к 
алгоритму обмена, описанному  в  п. 4.

Hа встроенном индикаторе ПЛОТ-3М-И при этом должно высветиться сообщение “PAUSE” при сброшенном признаке “отказ в контроле” или сообщение “Err-xxxx” при установленном признаке.

# ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ

## Краткое описание режима

ПЛОТ-3 в технологическом режиме работы основное время находится в ожидании команды от ЭВМ, прерывания от последовательного порта запрещены.

Этот режим работы предназначен:

для проведения контрольного тестирования отдельных узлов ПЛОТ-3;

для измерения длительностей информационных сигналов по плотности и температуре 
в процессе градуировки плотномера на аттестованных поверочных жидкостях;

для записи и чтения паспортных значений коэффициентов и констант, хранящихся в ППЗУ ПЛОТ-3, или для их корректировки при необходимости по результатам периодической поверки.

## Перечень разрешенных команд

4.2.1 ПЛОТ-3 в технологическом режиме работы должен принимать от ЭВМ следующие команды в формате 1.3.3.1 (а):

выйти из режима измерения плотности - проверка связи (код команды 144 (90h));

проверить работу отдельных узлов ПЛОТ-3 (код команды 145 (91h));

перейти в режим программирования ППЗУ (код команды 148 (94h));

перейти в режим чтения из ППЗУ (код команды 150 (96h));

запрос плотности (код команды 152 (98h));

перейти в режим измерения длительностей (код команды 153 (99h));

4.2.2 Если принята адресованная ПЛОТ-3 недопустимая команда, ПЛОТ-3 должен 
оставить ее без ответа и перейти к выполнению п. 4.2.1.

## Команда “выйти из режима измерения плотности”

4.3.1 Команда (90h) используется в технологическом режиме работы для проверки 
канала связи ЭВМ - ПЛОТ-3.

Примечание - Может использоваться для синхронизации работы программы верхнего уровня и программы ПЛОТ-3 в нештатных ситуациях как команда для перевода ПЛОТ-3 из режима измерения плотности в технологический режим работы  (см. описание в п. 3.4).

4.3.2 После распознавания адресованной ему команды ПЛОТ-3 должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а) с кодом ответа 144 (90h - команду принял) и вернуться к выполнению п. 4.2.1.

## Команда “проверить работу отдельных узлов ПЛОТ-3”

4.4.1 Команда (91h) должна использоваться по мере необходимости.

4.4.2 После распознавания адресованной ему команды “91h” ПЛОТ-3 должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а) с кодом ответа 145 (91h - команду принял).

После чего микропроцессор ПЛОТ-3 должен провести в течение 4 - 6 с (22 - 24 c 
для ПЛОТ-3М-И со встроенным индикатором) контрольное тестирование отдельных узлов ПЛОТ-3. Во время прохождения самоконтроля ПЛОТ-3 не может обрабатывать команды. 
Результат проверки записывается в ячейку ОЗУ, хранящую код текущего состояния.

4.4.3 В конце проверки при нулевом коде текущего состояния  ПЛОТ-3 должен 
передать на ЭВМ сообщение формата 1.3.3.2 (а) с кодом ответа 146 (92h – "исправен") и 
нулевым байтом данных, в противном случае с кодом ответа “04h” и байтом данных, содержащим код текущего состояния ПЛОТ-3, после чего вернуться к выполнению п. 4.2.1.

Значения установленных битов кода текущего состояния должны соответствовать приведенным в таблице Б.2 приложения Б.

## Команда “перейти в режим программирования ППЗУ”

4.5.1 Команда (94h) должна использоваться при записи паспортных коэффициентов и констант в ППЗУ ПЛОТ-3 или при необходимости корректировки коэффициентов по результатам периодической поверки ПЛОТ-3.

Внимание!  До завершения программирования ППЗУ работа ЭВМ с другими ПЛОТ-3 должна быть запрещена.

4.5.2 ПЛОТ-3 после распознавания адресованной ему команды “94h” должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а) с кодом ответа 148 (94h - готов к 
приему пакета). Hа встроенном индикаторе ПЛОТ-3М-И при этом должно высветиться 
сообщение  “ЗАП. ППЗУ”

4.5.3 ПЛОТ-3 в режиме программирования ППЗУ должен принимать от ЭВМ три 
команды:

1) восьмибайтовую в формате 1.3.3.1 (б) “Записать в ППЗУ значение следующего 
коэффициента” (код команды 149 (95h)); структура принимаемого пакета описана в 
таблице В.2 приложения В;

2) трехбайтовую команду в формате 1.3.3.1 (а) “Повтори последнее сообщение” (код команды 015 (0Fh)) для повторения ответа после сбоя в канале связи;

3) трехбайтовую команду в формате 1.3.3.1 (а) “Запрос плотности” (код команды 152 (98h)) для аварийного завершения режима.

4.5.4 Если ПЛОТ-3 в течении 0,78 с после выдачи готовности по п. 4.5.2 не получит команду от ЭВМ, то он должен перейти к выполнению п. 4.5.11.

4.5.5 ПЛОТ-3  должен принять от ЭВМ пакет из восьми байтов, причем, если в течение 0,5 с нет приема очередного байта, ПЛОТ-3 устанавливает признак “отказ приема”, считая, что прием пакета завершен.

4.5.6 Если получена адресованная ПЛОТ-3 команда “0Fh”, ПЛОТ-3 должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а), содержащее код ответа последнего 
переданного на ЭВМ трехбайтового сообщения и перейти к выполнению п. 4.5.5 для повторного приема пакета.

4.5.7 Если получена адресованная ПЛОТ-3 команда “98h”, ПЛОТ-3 должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а), содержащее код ответа 240 (F0h - 
данные не готовы к передаче) и байт данных, соответствующий значению кода текущего 
состояния ПЛОТ-3, и перейти к выполнению п. 4.5.11.

4.5.8 Если принятая команда адресована другому ПЛОТ-3, или контрольная сумма принятых байтов не равна ЦИК, или установлен признак “отказ приема”, или код принятой команды не “95h” (и не “98h”), то ПЛОТ-3 должен передать на ЭВМ трехбайтовый ответ 
в формате 1.3.3.2 (а), содержащий код ответа 015 (0Fh – сбой в канале связи) и перейти к 
выполнению п. 4.5.5 для повторного приема пакета.

4.5.9 ПЛОТ-3 после приема адресованной ему команды “95h” должен в течение 40 - 60 мс записать в ППЗУ принятые четыре байта очередного по порядку коэффициента, выполнить контрольное чтение из ППЗУ записанного коэффициента, и если запись не удалась, повторить попытку записи (в течение следующих 40 - 60 мс) с контрольным чтением.

После записи коэффициента ПЛОТ-3 должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение с кодом ответа 149 (95h - готов к приему следующего байта) и увеличить на единицу номер коэффициента.

Если после двух попыток запись не удалась, ПЛОТ-3 должен аварийно завершить 
режим записи: передать на ЭВМ трехбайтовый ответ в формате 1.3.3.1 (а), содержащий код ответа 013 (0Dh – ошибка записи в ППЗУ), установить код 02h (отказ ППЗУ) в ячейке кода текущего состояния ПЛОТ-3 и перейти к выполнению п. 4.5.11.

4.5.10 Если не все коэффициенты записаны, ПЛОТ-3 должен повторить выполнение процедуры обмена, описанной в п. 4.5.3 - 4.5.9, в противном случае перейти к выполнению 
требований п. 4.2.1 (ждать очередную команду технологического режима).

4.5.11 ПЛОТ-3 должен запомнить признак “прошла команда 98h”, выйти из режима программирования и перейти к выполнению п. 2.1 для проверки условия выхода в основной режим.

## Команда “перейти в режим чтения из ППЗУ”

4.6.1 Команда (96h) должна использоваться для чтения коэффициентов из ППЗУ 
после режима программирования или по мере необходимости.

4.6.2 ПЛОТ-3 после распознавания адресованной ему команды “96h” должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а) с кодом ответа 150 (96h - ждите 
данных). Hа встроенном индикаторе ПЛОТ-3М-И при этом должно высветиться 
сообщение “Ч_с_ППЗУ”

4.6.3 Микропроцессор ПЛОТ-3 должен прочитать значение следующего по порядку коэффициента из ППЗУ, вычислить значение ЦИК передаваемого пакета с кодом ответа 151 (97h) и передать на ЭВМ информационный пакет формата 1.3.3.2 (б) из 8 байтов. Структура передаваемого пакета описана в таблице В.2 приложения В. После чего ждать прихода от ЭВМ одной из трех команд формата 1.3.3.1 (а):

- прочитать значение очередного коэффициента из ППЗУ (код команды 150 (96h));

- повторить чтение и пересылку коэффициента (код команды 015 (0Fh));

- запрос плотности (код команды 152 (98h)).

4.6.4 Если принята адресованная ПЛОТ-3 недопустимая команда, ПЛОТ-3 должен передать на ЭВМ трех байтовый ответ в формате 1.3.3.1 (а), содержащий код ответа 012 (0Сh –неопознанная команда), и перейти к выполнению п. 4.6.8.

4.6.5 ПЛОТ-3 после приема адресованной ему команды “0Fh” должен без ответа перейти к выполнению п. 4.6.3 для повторного чтения коэффициента.

4.6.6 ПЛОТ-3 после приема адресованной ему команды “98h” должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а), содержащее код ответа 240 (F0h - данные не готовы к передаче)  и байт данных, соответствующий значению кода отказа в контроле, и перейти к выполнению п. 4.6.8.

4.6.7 ПЛОТ-3 после приема адресованной ему команды “96h” должен без ответа 
перейти к выполнению п. 4.6.3, если еще не все коэффициенты из ППЗУ прочитаны, или 
перейти к выполнению требований п. 4.2.1 (ждать очередную команду технологического 
режима) в противном случае.

4.6.8 ПЛОТ-3 должен запомнить признак “прошла команда 98h”, выйти из режима чтения и перейти к выполнению п. 2.1 для проверки условия выхода в основной режим.

## Команда “перейти в режим измерения длительностей”

4.7.1 Команда (99h) используется для перевода ПЛОТ-3 в режим измерения 
длительностей внутренних информационных сигналов по плотности и температуре при 
градуировке плотномера на аттестованных поверочных жидкостях.

4.7.2 ПЛОТ-3 после распознавания адресованной ему команды “99h” должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а) с кодом ответа 153 (99h - приступил к работе) и перейти к выполнению п. 4.7.3 в режим измерения длительностей. При этом на встроенном индикаторе ПЛОТ-3М-И  должно высветиться сообщение “---PULSE”.

4.7.3 После технологической паузы на 10 - 20 с необходимой для начала измерительного цикла, заполненный жидкостью ПЛОТ-3 начинает повторять измерительные циклы, выполняя в течении (1,2 – 2,4) с очередное измерение длительностей сигналов по плотности и температуре, каждый раз обновляя результаты измерения у себя в ОЗУ.

4.7.4 ПЛОТ-3 в режиме измерения длительностей по прерываниям от последовательного порта, используя программный счетчик числа принятых байтов, может принимать от ЭВМ две команды формата 1.3.3.1 (а):

1) запрос измеренных длительностей (код команды 147 (93h));

2) запрос плотности (код команды 152 (98h)).

4.7.5 После получения адресованной ему команды запроса (93h) ПЛОТ-3 должен 
передать на ЭВМ информационный блок из 20 байтов (структура передаваемого пакета 
описана в таблице В.3 приложения В), после чего выйти из подпрограммы прерывания и продолжить работу в режиме измерения длительностей.

Примечание - Пустой ПЛОТ-3 должен передавать на ЭВМ пакет с нулевыми значениями длительностей по плотности и ненулевыми значениями по температуре.

4.7.6 После получения адресованной ему команды сброса (98h) ПЛОТ-3 должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а), содержащее код ответа 240 (F0h - данные не готовы к передаче), установить признак “прошла команда 98h”, выйти из подпрограммы прерывания и вернуться к продолжению работы в режиме измерения длительностей.

Через (0.1 - 1,9) с после установки признака ПЛОТ-3 должен выйти из цикла измерения длительностей и перейти к выполнению п. 2.1 для проверки условия выхода в основной режим.

## Команда “запрос плотности”

4.8.1 Команда (98h) должна использоваться для перевода ПЛОТ-3 из технологического режима в основной режим работы для циклического измерения плотности жидкости.

ПЛОТ-3 после приема адресованной ему команды “98h” должен передать на ЭВМ трехбайтовое сообщение формата 1.3.3.2 (а), содержащее код ответа 240 (F0h - данные не 
готовы к передаче) и байт данных, соответствующий значению кода отказа в контроле. 
После чего перейти к выполнению п. 2.1 для проверки условия выхода в основной режим

Примечание - При нарушении синхронизации работы программ в нештатной ситуации ЭВМ в ответ на команду может получить 17 байтов формата 1.3.3.2 (в). Поэтому 
рекомендуется в программе ЭВМ после приема трех байтов сделать паузу на пропуск 14 байтов, после чего опросить буфер приемника для его сброса.

# Приложение А

(обязательное)

Формат чисел с плавающей запятой типа TFLOAT

Диапазон представления чисел с плавающей запятой:

от  10 в степени минус 39  до  10 в степени 37

Число значащих разрядов мантиссы: 	23 двоичных (7 десятичных)

Десятичное значение мантиссы:		от 0,25 до 0,5.

d7,  d6 ... d0,  d7 ... d0,  d7 ... d0,  d7 ... d0

|    \_______________ ______________/    \___ __/

Знак мантиссы			Мантисса 			Порядок со смещением

Для записи чисел с плавающей запятой используются 4 байта: три мантиссы и один порядка. Байты расположены в памяти непрерывно, начиная с младших адресов, в следующем порядке: старший байт мантиссы, средний и младший байт мантиссы, байт порядка.

Самый старший бит мантиссы - знаковый. Мантисса отрицательных чисел записывается в прямом коде с единичным знаковым разрядом. Порядок записывается со смещением 80h, т.е. нулевому значению порядка соответствует код 80h, значению порядка +1 соответствует код 81h,   значению минус 1 - код 79h.

Число “нуль” записывается четырьмя нулевыми байтами.

Примеры записи чисел в формате с плавающей запятой:

| Число | Код числа | Число | Код числа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 00 00 00 00h | 2.0 | 40 00 00 83h |
| 0.25 | 40 00 00 80h | минус 2.0 | C0 00 00 83h |
| 0.5 | 40 00 00 81h | 10.0 | 50 00 00 85h |
| 1.0 | 40 00 00 82h | 100.0 | 64 00 00 88h |

Примечание - Процедура преобразования числа с плавающей запятой типа TFLOAT в шестибайтовый тип REAL на языке программирования Pascal могут поставляться разработчику АСУ по заказу.

# Приложение Б

(обязательное)

Значения установленных битов кода текущего состояния ПЛОТ-3

а) в режиме измерения плотности (оценка работы электронной схемы 
в процессе каждого проведенного измерения)

Таблица Б.1

| Код | Значения битов | Возможные причины отказа |
| --- | --- | --- |
| F0 | 1111 0000 | Данные не готовы к передаче |
| 00 | 0000 0000 | Отказа нет, передаваемые данные достоверны |
| 10 | 0001 0000 | Отказ электронной схемы по каналу температуры или обрыв датчика температуры |
| 20 | 0010 0000 | Отказ электронной схемы по каналу плотности |
| 40 | 0100 0000 | Отказ схемы возбуждения колебаний (не заполнен жидкостью, или вязкость более 100 сСт, или неисправность электронной схемы) |
| 60 | 0110 0000 | Выход измеренного значения плотности из диапазона, назначенного коэффициентами из ППЗУ |
| 80 | 1000 0000 | Отказ электронной схемы по каналу температуры (уход длительности контрольного сигнала за допустимые пределы) |

б) после выполнения режима тестирования ПЛОТ-3

Таблица Б.2

| Код | Значения битов | Причина отказа |
| --- | --- | --- |
| 01 | 0000 0001 | Отказ ПЗУ по контрольной сумме |
| 02 | 0000 0010 | Отказ ППЗУ по контрольной сумме |
| 04 | 0000 0100 | Отказ электронной схемы (счетчика) |
| 08 | 0000 1000 | Отказ электронной схемы по каналу температуры (уход длительности контрольного сигнала за допустимые пределы или обрыв датчика температуры) |

# Приложение В

(обязательное)

Структура пакета, передаваемого на ЭВМ в режиме измерения плотности

Таблица В.1

| Hомер байта | Значение байта |
| --- | --- |
| 1 | Сетевой адрес ПЛОТ-3 (из ППЗУ) |
| 2 | Код ответа “98h” |
| 3 | Байт кода текущего состояния ПЛОТ-3 |
| с 4 по 7 | Значение плотности в формате числа с плавающей запятой типа TFLOAT, кг/м3 |
| (4) | - старший байт мантиссы |
| (5) | - средний байт мантиссы |
| (6) | - младший байт мантиссы |
| (7) | - байт порядка |
| с 8 по 11 | Значение температуры в формате числа с плавающей запятой типа TFLOAT, (С |
| с 12 по 15 | Значение вязкости в формате числа с плавающей запятой типа TFLOAT, мм2/с (сСт) |
| 16 | Старший байт ЦИК передатчика |
| 17 | Младший байт ЦИК передатчика |

Примечания.

1 Два последних байта содержат значение контрольной суммы переданных пятнадцати байтов сообщения, полученное методом контрольного суммирования с двухбайтовым циклическим избыточным кодом (ЦИК).

Алгоритм вычисления ЦИК соответствует вычислению "Cyclical Redundancy Check" над содержимым сообщения в стандартном протоколе Modbus RTU

2 Стандартная процедура вычисления ЦИК поставляется разработчику АСУ на языках программирования Паскаль или Cи.

Структура информационного пакета при работе с ППЗУ ПЛОТ-3

Таблица В.2

| Hомер байта | Значение байта |
| --- | --- |
| 1 | Сетевой адрес ПЛОТ-3 (из ППЗУ) |
| 2 | Код пакета: 97h - при передаче в ЭВМ, 95h - при приеме от ЭВМ |
| 3 .. 6 | Значение коэффициента в формате числа с плавающей запятой типа TFLOAT (сначала передается старший байт мантиссы, затем средний и младший, завершает передачу байт порядка) |
| 7 | Старший байт ЦИК передатчика |
| 8 | Младший байт ЦИК передатчика |

Структура информационного пакета

в технологическом режиме работы ПЛОТ-3

Таблица В.3

| Hомер байта | Значение байта |
| --- | --- |
| 1 | Сетевой адрес ПЛОТ-3 (из ППЗУ) |
| 2 | Код ответа “93H” |
| 3 – 6 | Длительность сигнала по плотности Tau1 в формате числа с плавающей запятой типа TFLOAT, с |
| 7 – 10 | Длительность сигнала по плотности Tau2 в формате числа с плавающей запятой типа TFLOAT, с |
| 11 – 14 | Длительность сигнала по температуре TauRt в формате числа с плавающей запятой типа TFLOAT, с |
| 15 – 18 | Длительность сигнала по температуре TauRctrl в формате числа с плавающей запятой типа TFLOAT, с |
| 19 | Старший байт ЦИК передатчика |
| 20 | Младший байт ЦИК передатчика |

# Приложение Г

(справочное)

Розетка DB-9F

ППЭВМ

Схема электрическая соединений ПЛОТ-3 исполнения "Р"
с ППЭВМ типа IBM PC при периодической поверке ПЛОТ-3

Х1, Х2 -  клеммник  ЕK500V-02P

Х3  	     -  клеммник  ЕK500A-02P

Примечание - При поверке вместо адаптера АД-1 можно использовать адаптер АД-2.

Рисунок Г.2

Схема электрическая соединений ПЛОТ-3 исполнения "R" 
с контроллером в составе одноканальной 
системы сбора информации

| Контроллер |  |  |  | БАСТИОН-4 |  |  |  | ПЛОТ-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цепь | Конт |  | Конт | Цепь |  | Цепь | Конт |  | Конт | Цепь |  |
|  | + 24 В |  |  | 2 | Uпит. |  | Uпит. | 5 |  | 3 | Uпит. |  |
|  | Общ. |  |  | 1 | Общ. |  | Общ. | 6 |  | 4 | Общ. |  |
|  | DATA + |  |  | 3 | Uвх.1-1 |  | Uвых.1-1 | 8 |  | 2 | DATA + |  |
|  | DATA – |  |  | 4 | Uвх.1-2 |  | Uвых.1-2 | 7 |  | 1 | DATA – |  |

Рисунок Г.3.

Схема электрическая соединений ПЛОТ-3 исполнения "R"
с ППЭВМ типа IBM PC при периодической поверке ПЛОТ-3

|  | ППЭВМ | DB-9F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цепь | Конт. |  |  |  | Блок питания 12 ÷ 24 В | Конт. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + | 3 |
|  | DTR | 4 |  |  |  |  | – | 4 |
|  | DSR | 6 |  |  |  |  |  |
|  | RTS | 7 |  | DB-9M | Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-485 (типа ADAM-4520) |  |  |
|  | CTS | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конт. | Цепь |  | Цепь | Конт. |  |
|  | RxD | 2 |  | 2 | TxD |  | DATA + | 1 | 1 |
|  | TxD | 3 |  | 3 | RxD |  | DATA – | 2 | 2 |
|  | SG | 5 |  | 5 | GND |  | + V s | 9 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | GND | 10 | 4 |
|  | ПЛОТ-3 | X1 |  | X2 | БАСТИОН-4 | X3 |  |
|  | Цепь | Конт. |  | Конт. | Цепь |  | Цепь | Конт. |  |
|  | DATA + | 2 |  | 7 | Uвых.1-2 |  | Uвх.1-2 | 4 | 1 |
|  | DATA – | 1 |  | 8 | Uвых.1-1 |  | Uвх.1-1 | 3 | 2 |
|  | + Uпит. | 3 |  | 5 | + Uпит. |  | + Uпит. | 2 | 3 |
|  | Общ. | 4 |  | 6 | Общ. |  | Общ. | 1 | 4 |

Х1  	    -  клеммник  ЕK500A-02P

Х2, Х2 -  клеммник  ЕK500V-02P

Рисунок Г.4.

\\ALEX\E:\My new document\Plot3600\Протокол\D1-03-3.doc	Дата создания 01.06.04 15:52:00

Дата печати 03.06.04 15:49:00

# Text boxes

X2

БАСТИОН

Х2

Колодка клеммная 1

1

2

3

4

1

2

1

3

2

4

3

4

1

2

3

4

Кон

.   1

1

2

2

3

3

4

4

ПЛОТ-3  № 3       X5

ПЛОТ-3  № 2       X4

ПЛОТ-3  № 1        X3

Цепь       Кон.

1

RxD            2

2

TxD           3

3

0 В        5

DTR.        4

DSR         6

RTS         7

CTS         8

Цепь           Кон.

1

ПД                 1

2

ПрД              2

3

+ Uп.             3

4

Общ.             4

Цепь            Кон

ПД                  1

ПрД               2

+ Uп.             3

Общ.            4

Цепь          Цвет

ПрД          Кор

ПД           Крас

+ 20 В         Зел

Общ.        Син

Кон.     Цепь

4          ПД

3         ПрД

2        + Uп.

1         Общ.

Кон.

1

1

2

2

3

3

4

4

АД-1                                Х1

Цепь        Кон.

ПД              1

ПрД           2

+ Uп.          3

Общ.         4

1

2

3

4

Колодка клеммная 2

Цепь         Кон.

ПрД          8

ПД           7

Uвых.        5

Общ.         6

Схема электрическая соединений ПЛОТ-3 исполнения "Р" с ППЭВМ
при работе 3-х канальной системы сбора информации по плотности

Х1,.Х2 -   клеммник ЕK500V-02P

Х3…Х5 - клеммник ЕK500A-02P

Длина линии связи между клеммными колодками 1 и 2 не более 500 м,

суммарное сопротивление жил 3 и 4 не должно превышать 25 Ом.

Рисунок Г.1

Х1

1

2

3

4

Х2

Розетка DB-9F

фирмы CANNON

ПП ЭВМ

БАСТИОН

Х2

ПЛОТ-3         X3

Цепь       Кон.

1

RxD            2

2

TxD           3

3

0 В        5

DTR.        4

DSR         6

RTS         7

CTS         8

Цепь            Кон

ПД               1

ПрД               2

+ Uп.             3

Общ.            4

Цепь          Цвет.

ПрД          Кор

ПД          Крас

+ 20 В         Зел

Общ.        Син

Кон.       Цепь

4          ПД

3         ПрД

2        + Uп.

1         Общ.

1

2

3

4

АД-1

Цепь         Кон.

ПрД          8

ПД           7

Uвых.        5

Общ.         6